ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 5

«Техническое обслуживание и наладка приборов регулирующих типа ПРОТАР-130, газоанализаторов типа ОСКИМЕС, МАГД»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11, ЭС-2

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО – Скачков Антон Вадимович, тел. 901-42-65;

Начальник ЦТАИ Тютюнник Валентин Иванович, раб. тел. 8 (812) 901-42-85

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  июль 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Комплекс работ по калибровке и техническому обслуживанию средств измерений ЦТАИ с соблюдением графиков калибровки (ПРОТАР-130 – 4 шт., ОКСИМЕС – 2 шт., газоанализатор МАГД – 4 шт.).

Расчетная (максимальная) цена закупки – 164,39,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 64,39 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Комплекс работ по калибровке и техническому обслуживанию средств измерений ЦТАИ с соблюдением графиков калибровки.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Тип прибора | Год выпуска | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протар 130 | 1994 | 5 |
| 2 | Протар 130 | 1994 | 17 |
| 3 | Протар 130 | 1994 | 30 |
| 4 | Протар 130 | 1994 | 51 |
| 5 | ОКСИМЕС | 2009 | 1523 |
| 6 | ОКСИМЕС | 2010 | 2523 |
| 7 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 1993 | 178 |
| 8 | ГазоанализаторО2-МАДГ-2 | 1993 | 222 |
| 9 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 2011 | 253 |
| 10 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 2011 | 254 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по техническому обслуживанию и наладке приборов регулирующих типа ПРОТАР-13, газоанализаторов типа ОСКИМЕС, МАГД

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

В соответствии с дефектной ведомостью на приборы поступающей от Заказчика, выполняются следующие работы:

- Тестирование прибора.

- Разборка прибора и отыскание неисправности.

- Устранение неисправности (замена неисправных элементов, датчиков и т.п.).

- Перепрограммирование микросхем памяти (ПЗУ).

- При неисправности ПЗУ осуществляется её замена.

- Заменяются  неисправные источники питания (аккумуляторы).

- Выполняется ревизия электронной части прибора и тестирование.

- Выполняется сборка прибора.

- Испытание, настройка и калибровка прибора.

| № п/п | Тип прибора | Год выпуска | Зав. № | Характеристика дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протар 130 | 1994 | 5 | Неисправности входов A, B, C, D |
| 2 | Протар 130 | 1994 | 17 | Разрушение программы. Отказ программно-логического устройства |
| 3 | Протар 130 | 1994 | 30 | Разрушение программы. Отказ программно-логического устройства |
| 4 | Протар 130 | 1994 | 51 | Разрушение программы. Отказ программно-логического устройства |
| 5 | ОКСИМЕС | 2009 | 1523 | Работы по графику |
| 6 | ОКСИМЕС | 2010 | 2523 | Работы по графику |
| 7 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 1993 | 178 | Работы по графику |
| 8 | ГазоанализаторО2-МАДГ-2 | 1993 | 222 | Работы по графику |
| 9 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 2011 | 253 | Завышение показаний измеряемому параметру |
| 10 | Газоанализатор О2-МАДГ-2 | 2011 | 254 | Завышение показаний измеряемому параметру |

3.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

-	иметь опыт работы по калибровке приборов не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам не требуется;

-	исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153-34,03,150-2003 (РД 153-34.03.150-2003 (РД153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

- СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

- СО 153-34.35.612 «Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерения и автоматизации на тепловых электростанциях»;

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

- ПР 50.2.016-94. «ГСП. Требования к выполнению калибровочных работ»;

- РСК 001-95. «Типовое положение о калибровочной лаборатории»;

- Приказ РАО «ЕЭС России» от 09.08.93 №99 «Об обеспечении единства измерений в электроэнергетике»;

- РД 34.11.411-95 «Положение о калибровочных клеймах»;

- РД 43.11.112-96 «Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ»;

-	РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ).

3.2.2. Специальные требования:

2.2.2.1. Исполнитель обязан:

-	желательно иметь в наличие в зоне расположения Центральной ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь необходимый опыт работы/оказания услуг не менее 3 лет;

- иметь аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- иметь в своем составе кадры, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных работ и услуг по калибровке и поверке КИПиА;

- иметь персонал, который должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь персонал с группой по электробезопасности, соответствующей Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- досконально знать устройство и особенности калибруемого оборудования.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ  ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для калибровки инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно производит снятие и установку приборов для проведения калибровки;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ по калибровке: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации на территории ЦТЭЦ производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленных работ. При отсутствии такой базы доставка и получение СИ, подлежащих калибровке, осуществляются силами и за счет Подрядчика в сроки, согласованные с заказчиком.

Результатом работ являются откалиброванные средства измерений с оттиском калибровочного клейма, нанесенного на СИ и в паспорта.