ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию приборов ВХР (водно-химического режима) энергоблоков ст. №1,2, паровой котельной и  ХВО (химводоочистка) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-525

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО  Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало                 01  января  2014 г.

Окончание           31 декабря 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1700 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________425_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________425_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________425_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________425_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования»/ Местные нормы времени (в зависимости от типа оборудования), Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Подготовка анализаторов к периодической калибровке, обеспечение работоспособности анализаторов, контролирующих водно-химический режим, путем выполнения технического обслуживания на данном оборудовании.

1. Описание и основные технические характеристики

Система пробоподготовки и автоматического химического контроля водно-химического режима (ВХР) энергоблоков, паровой котельной и ХВО представляет собой совокупность анализаторов, устройств подготовки пробы и предназначена для обеспечения стабильности ВХР основного оборудования, а также:

- непрерывного измерения значения рН или Redox-потенциала в обессоленной воде, паре        и конденсате,

- определения величины рН расчетным путем через определение общей электропроводимости и электропроводимости Н-катионированной пробы.

- измерения и контроля за  содержанием растворенного кислорода в воде, паре и конденсате в пароводяном цикле.

- измерения содержания ионов натрия в высоко чистой воде, обеспечение непрерывного измерения и контроля за содержанием натрия в воде, паре и конденсате.

- определения концентрации кремниевой кислоты в высоко чистой воде, контроля качества теплоносителя в пароводяном контуре энергетических циклов, а также для контроля технологических процессов и качества воды в цикле водоподготовки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию приборов ВХР (водно-химического режима) энергоблоков ст. №1,2, паровой котельной и  ХВО (химводоочистка)

Начало                «01» января   2014 г.

Окончание          «31» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование энергоблока ст. №1, паровой котельной, ХВО |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание анализаторов натрия тип ABB 8037 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов pH тип Liquisys M CPM 253 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов SiO2 тип ABB 8241 (двухканальный) (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов проводимости тип Liquisys M CLM 253 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 5 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов pH тип SWAN/FAM pH/redox (проведение диагностики, наладка) | компл. | 26 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов электропроводности тип SWAN /FAM Powercon Specif (проведение диагностики, наладка) | компл. | 29 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов Na тип SWAN/Solo Sodium (проведение диагностики, наладка) | компл. | 8 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов электропроводности тип SWAN /FAM Powercon Acid (проведение диагностики, наладка) | компл. | 9 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов электропроводности тип SWAN / FAM Rescon (проведение диагностики, наладка) | компл. | 4 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов О2 тип SWAN / DIGOX 5KS (проведение диагностики, наладка) | компл. | 7 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов О2 тип SWAN / Oxytrace (проведение диагностики, наладка) | компл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание анализаторов pH тип SWAN / FAM Deltacon (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание анализатора SiO2 тип COPRA SILICA (4-х канальный) (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание анализатора концентрации раствора серной кислоты тип MONEC D9100 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание анализатора концентрации раствора едкого натра тип MONEC D9100 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание анализатора содержания нефтепродуктов тип Sigrist/ OilGuard (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
| Оборудование энергоблока ст. №2 |  |  |  |
| 17. | Техническое обслуживание анализаторов О2 тип SWAN Monitor AMI Oxytrace А22.401.000 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 2 |
| 18. | Техническое обслуживание анализаторов Na тип SWAN Sodium-Р А24.411.100 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 9 |
| 19. | Техническое обслуживание анализаторов общей электропроводимости и показателя Рн тип SWAN AMI Deltacon Power А23.461.112 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 4 |
| 20. | Техническое обслуживание анализатора ТСО Astro TOC Z 4195 | компл. | 5 |
| 21. | Техническое обслуживание анализаторов удельной электропроводимости тип SWAN Monitor AMI Powercon Specif А23.441.100 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 5 |
| 22. | Техническое обслуживание анализаторов pH тип SWAN AMI pH Fl A21.211.014 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 23 |
| 23. | Техническое обслуживание анализаторов общей электропроводимости тип SWAN AMI Powercon Acid А23.445.101 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 17 |
| 24. | Техническое обслуживание анализатора SiO2 тип COPRA SILICA (4-х канальный) (проведение диагностики, наладка) | компл. | 1 |
| 25. | Техническое обслуживание автоматических кондуктометров Monitor AMI Inducon А13.431.100 (проведение диагностики, наладка) | компл. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования (включая химические смеси) принадлежащего исполнителю.

  - Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

По окончанию работ:

-   Выдача  актов выполненных работ;

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- Опыт технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО, а так же лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности.

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования.

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания оборудование.

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию приборов ВХР (водно-химического режима) энергоблоков ст. №1,2, паровой котельной и ХВО (химводоочистки) приобретаются исполнителем.