Техническое задание

на открытый запрос предложений по подготовке к поверке и поверка измерительных каналов вибрации подшипников ТГ на блоках № 1,2,4,5 ТЭЦ-21 филиала «Невский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.40-2663)

1 Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., д. Новое Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник цеха – Сизов Александр Александрович, тел. 901-50-85.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль              2012 г.

Окончание         декабрь           2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость:  не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

II Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1  Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2  Определение наличия и технического состояния комплекта аппаратуры контроля вибрации.

1.3  Техническое обслуживание, подготовка к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации.

1.4  Поверка измерительных каналов.

1.5  Выдача свидетельства о поверке и протокола поверки измерительных каналов.

Цель работ: Выполнить поверку измерительных каналов вибрации подшипников турбогенераторов.

| Технические характеристики объекта работ. Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Состав измерительного канала | - вибропреобразователь МВ-43-5Г/2,0; - усилитель согласующий СИЭЛ 1653-020; - блок контрольно-измерительный 1603 в комплекте с кабелем. |
| Количество измерительных каналов | Блок №1 - 30 кан. Блок №2 - 30 кан. Блок №4 - 30 кан. Блок №5 - 30 кан. |
| Завод изготовитель | ЗАО «Вибро-прибор», г. С-Пб |
| Монтажная организация | ЗАО «СИЭЛ», г. С-Пб |

- Особые условия.

Выполнение требований:

2.1 ПР 50.2.006-94 ГСИ . Порядок проведения поверки средств измерений.

2.2 СО 153-34.20.501-2003  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  Российской Федерации.

2.3  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2.4  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2.5 СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к подрядной организации:

3.1 Общие требования:

- Иметь лицензии и сертификаты  действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

все рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления технического обслуживания и подготовки к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности;

- иметь рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ:

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше работ и требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых  работ.