ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию приборов Sewer-Mag узлов учета сточных вод

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-1290

Код по ОКДП - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 688-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Верховцев Дмитрий Васильевич, тел. (812) 688-44-85

Период оказания услуг:

Начало            с момента заключения договора, но не ранее 01 января 2017 г.

Окончание      декабрь  2017 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 493 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал - 123 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 123 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 123 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 124 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: Положение о порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденное Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» от «02» августа 2016 г. №123.

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Обеспечение работоспособности приборов Sewer-Mag узлов учета сточных вод ТЭЦ-5 (выпуски №2, №3А и №3В), осуществляющих коммерческий учет сточных вод ТЭЦ-5, путем выполнения технического обслуживания на данном оборудовании.

1. Описание и основные технические характеристики

Измерители расхода жидкости Sewer-Mag предназначены для учета расхода воды и канализационных стоков. Измеритель устанавливается в проблемных местах с импульсными потоками и малыми расходами, а также в точках со значительными разрушениями имеющегося створа. Принцип измерения – переход от частично заполненного створа к створу идущему полным сечением. Измеритель состоит из калиброванного участка и полнопроходного расходомера, установленного на нем. Измерительный участок оканчивается гусаком, повернутым вверх, таким образом создается постоянный подпор.

Вторичным прибором для данных измерителей являются электронные блоки и служит для преобразования получаемого от измерителя сигнала, отображения значений контролируемых параметров, нештатных ситуаций и их хранения (архивация).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию приборов Sewer-Mag узлов учета сточных вод

в количестве 3 шт.

Начало            с момента заключения договора, но не ранее 01 января 2017 г.

Окончание      декабрь  2017 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование узлов учета сточных вод выпуски-2, 3А и 3В |  |  |  |
|  | Проверка целостности кабельных трасс (проведение диагностики, наладка) | шт. | 3 |
|  | Чистка датчика расходомера раз в 3 месяца или в случае необходимости (проведение диагностики, наладка) | шт. | 3 |
|  | Перепрограммирование ML210 в случае сбоя настроек (проведение диагностики, наладка) | шт. | 3 |
|  | Проверка правильности работы расходомера (проведение диагностики, наладка) раз в месяц | шт. | 3 |
|  | Калибровка датчика расходомера альтернативными расходомерами (проведение диагностики, наладка) | шт. | 3 |
|  | Снятие, анализ и предоставление архивных данных заказчику раз в месяц (проведение диагностики, наладка) | шт. | 3 |

Уточненные объемы услуг передаются Исполнителю в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к оказанию услуг:

  - Услуги оказываются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования (включая альтернативные расходомеры) принадлежащего исполнителю.

  - Услуги оказываются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, описаний типа средства измерения) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

  - При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

По окончанию оказания услуг:

-   Выдача актов оказанных услуг;

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам оказанных услуг.

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

2.2.1. Опыт технического обслуживания приборов расхода жидкости Sewer-Mag не менее 3 лет;

2.2.2. Наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для оказания услуг не требуются;

2.2.3. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

2.2.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

2.2.5. Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

2.2.2. У персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.3. Персонал должен быть обучен у производителя расходомеров;

2.2.4. Персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

2.2.5. Персонал должен иметь все необходимое для технического обслуживания оборудование;

2.2.6. Персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

2.2.7. Персонал должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию приборов Sewer-Mag узлов учета сточных вод приобретаются исполнителем.

И. о. директора ТЭЦ-5

филиала «Невский» ПАО «ТГК-1							          Г. А. Кравцан

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ПАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЭЭ |  |  |  |